제품규격서

품 명 : 침수시험기

[제품사양]

□ 내역

1. Inner dimension: 1500(W) x 1500(D) x 1600(H)mm

2. Sample table: Air cylinder 구동방식

3. Water tank

1) Water IN valve: 1/2“ 이상

2) Drain valve: 1“ 이상

4. 시료 바스켓

1) Guide shaft: 거리 눈금 표시

2) Max. Payload: 100Kg 또는 그 이상

5. Moving press: Air cylinder

1) 설치 포인트: 4-Point

2) 실린더 측면: 거리 측정용 센서 부착

6. IEC 60529 IPX7, IPX8와 MIL-STD-810G 시험 조건을 충족할 것

1) Water tank: 1500(W) x 1500(D) x 1600(H)mm

2) 침수 수위와 침수 시간 제어 가능할 것.

3) IEC 60529 IPX 7와 IPX 8시험조건 충족할 것

a) 시료 850mm 미만 경우: 시료 하단부에서 수면까지 1000mm 위치

b) 시료 850mm 이상 경우: 시료 상단부에서 수면까지 150mm 위치

4) MIL-STD-810G 규격 충족할 것

a) 침수 (천수도하): 500mm, 750mm, 1000mm, 1050mm, 1500mm

b) 시험시간 지속 가능하며 제어가 가능할 것.

7. Controller

1) Touch screen 방식

2) Up/Down timer: Digital display 될 것.

3) Counter: Digital display 될 것.

4) 거리 설정용 Switch: 500mm, 750mm, 1000mm, 1050mm, 1500mm

8. Main power: 220VAC, 1Phase, 60Hz

9. MIL-STD 810G / IEC 60529 (IPX-7,8번) 시험 능력 구비

10. Do-160G Water Proofness 시험가능

11. WATER TEMP : R.T (상온)