구 매 규 격 서 (사양서)

* 품명 : 전,후처리 연속식 초음파세척기

1. Feature(특징)

• 가공완료된 금형에 부착된 이물질을 제거하기 위한 설비

• 세척물을 계면활성제, 증류수 & IPA 및 초음파 발진기를 이용하여 초음파 세정 1조, 린스1조, 초음파 세정 2조, 초음파 린스조, 린스 2조(증류수/IPA), 연풍건조의 공정으로 구성되어 있는 세정기

• 세정제의 유해 수증기 배출 억제장치 장착

• 용매와 증류수의 혼합 비율 유지하고 작업자의 화학 유기 용매에 대한 과다 노출 방지가 가능하여야 함.

2. Specification

(1) 세척조

6조식의 세척조로 구성되어 있으며 3개의 초음파 발생기(1,3,4조)가 장착되며, 열풍 건조(6조)가 블로우 방식을 체택하여 설치된다. 1~5조의 세척조에는 각각 세정제의 유해 수증기 배출 억제 장치를 설치한다. 그림은 각조에 대한 도면의 예시이며 상세 내용은 협의에 따른다.

그림. 세척조의 모식도 및 제어부 예시사진

그림. 초음파 세척기 외형 모식도

1) 초음파 세척조 (1,3,4조)

항 목	사 양	예 시
재 질	SUS 304
세척조 size	313×497×310mm 이상
Ttansduser	600kW, 28kHz 이상
순환 Pump	PM-015 혹은 동급 이상
액 량	40L 이상
쉬즈 히터 용량	3kW (Flange 타입) × 1ea
수위 센서	Float 급
배기량	40㎥/Min 이상
유해수증기 배출억제	냉각수 라인을 Door에 설치 할 것

2) 린스 세척조 (2,5조)

항 목	사 양	예 시
재 질	SUS 304
세척조 size	313×497×310mm 이상
순환 Pump	PM-015 혹은 동급 이상
액 량	40L 이상
수위 센서	Float
배기량	40㎥/Min 이상
유해수증기 배출억제	냉각수 라인을 Door에 설치 할 것

3) 열풍 건조 (6조)

항 목	사 양	예 시
재 질	SUS 304
세척조 size	313×497×310mm 이상
스프레이 노즐	H1/8“ U6510 혹은 동급이상
Air cylinder	TCDA2 LN40-400-A54K 혹은 동급이상
Ari Filter	TAF 4000-04B 혹은 동급이상
Regulator	TAR-4000-04B 혹은 동급이상
Ball fitting	36275(1/8“ * 1/8”) 혹은 동급이상

그림. 세척조 도면 예시

(2) 제어부

Touch screen을 적용하여 초음파 세척기를 실시간으로 모니터하고 세척 시간, 설정 온도 등을 조절할 수 있도록 한다. 세척액의 수위 및 온도, 시간 등 세척 공정 시 이상 현상 발생 시 알람이 울리게끔 설계하며 상세 내용은 협의에 따른다.

제어부 설치 예시 사진

그림. 제어부 외형 모식도

그림 PLC 제어 프로그램 모식도

3. 설비 기능

3.1 초음파 침적 세정조 (1,3조)

- 적정 온도의 계면 활성계에 피 세척물을 침적시키는 공정이며, 피 세척물에 있는 이물질을 부풀려 초음파를 이용하여 단시간에 세척을 용이하게 하는 공정이다.

- 세척이 곤란한 형상의 피 세척물도 제품에 손상없이 원상태로 간단히 세척이 가능하도록 된 공정이다.

3.2 침적 린스조 (2,5조)

- 세정조를 거친 피 세척물을 침적시켜 세척물을 증류수로 세척하는 공정이다.

3.3 초음파 침적 린스조 (4조)

- 초음파 세정 2조를 거친 적정 온도의 피 세척물을 침전시키는 공정이며, 피 세척물에 있는 이물질을 부풀려 초음파를 이용하여 단시간에 세척을 용이하게 하는 공정이다.

- 세척이 곤란한 형상의 피 세척물도 제품에 손상 없이 원상태로 간단히 세척이 가능하다.

3.4 열풍 건조 (6조)

- 히터의 열을 브로어를 이용하여 피 세척물에 있는 수분(물기)를 건조시키는 공정이다.

4. 납기일, 설치장소 및 시운전

입찰 또는 업체선정 후 계약이 완료된 시점에서 첨단하이브리드생산기술센터 (양산)의 지정된 장소에 3주 이내 (최대 4월 20일 까지) 납품, 설치(Setup 또는 Install) 완료해야 한다.

5. 검수

① 설치, 시운전, 성능시험은 공급자의 책임아래 시행되어야한다.

② 본 장비는 설치 후 한국생산기술원의 요구사항에 충족하는지 발주부서 직원의       감독하에 검수되어야한다.

③ 설치 전 본 장비에 관련된 표준 시험 조건은 발주부서에 제출되어야하며, 최종 검수 결과는 발주부서의 요구에 완벽히 만족 되어야 한다. 만약 장비의 최종 점검 결과가 주어진 조건에 만족하지 않을 경우, 본 계약은 우수한 장비 확보를 위해 공급자와의 계약이 해지 된다.

6. 보증: 장비에 대하여 계약자가 1년간 보증한다. (하자보증보험 발급)

① 보증기간은 설치 후 1년이며, 최종 성능 시험 후 장비총액의 10%, 보증기간 1년의 보증 보험을 제출하여야 한다. 보증기간 내 한국생산기술연구원의 실수로 발생하지 않은 장비의 문제는 무상 수리 및 무상 교환 하여야 한다.

② 만약 생산자의 실수로 인한 문제 발생 시는 보증기간 후일지라도 무상 교환과 무상 수리를 하여야한다.

7. 교육

납기 후 사용방법과 관리 및 운영에 대하여 본 연구원의 직원이 숙지할 때까지 충분한 설명과 교육을 실시해야 한다. 설치 및 교육은 무상으로 제조회사 또는 대리점에서 실시한다. (교육 일정, 횟수, 방법 등은 실  사용자와 협의하에 결정한다.)

8. 서비스

향후 작업 중 문제 발생 시 원활하고 신속한 A/S 또는 지원을 하여야 한다.

9. 공급되는 모든 부품의 가격은 원화로 제출되어야 한다.

10. 최종 낙찰자는 입찰 공고서의 3-2, 3-3호의 제출서류 검토 후 최종적으로 선정된다.

11. 대금지급: 납품 완료 후 100%지급