구 매 규 격 서 (사양서)

* 품명 : 휴대용 X선 형광분석기 (Portable X-ray Fluorescence)

1. Feature(특징)

• 원소재 및 제품의 성분분석을 위한 시험, 신뢰성 평가기기

• 다양한 재료의 표면에 X선을 시료에 조사해 방출되는 이차전자를 취득해 물질정보를 확인함

• 유기, 무기물 분석 / 광물분석 / 금속 소재분석 가능하며 소재의 역설계, 불량원인, 소재분석 등에 활용 가능함

• 20개의 표준시편(Fe base 5종 / Al base 3종 / Cu based 2종 / Ni based 2종 / Co based 2종 / Mining 6종 - 금속용 8개, 광물 및 토양용 12개)을 포함하며, 기본34개 원소 분석가능하며 추가 가능

용도설명

• 다양한 재료의 표면에 X선을 시료에 조사해 방출되는 이차전자를 취득해 물질정보를 확인함

• 유기, 무기물 분석 / 광물분석 / 금속소재분석이 가능하며 소재의 역설계, 불량원인, 소재분석 등에 활용이 가능함

• 휴대용 분광분석기를 통해 제작된 금형이나 생산된 기계, 자동차 부품 등의 제품 소재를 정확히 분석이 가능함

• 가드레일이나 건축소재, 상하수도관 등 기설치된 구조물 등의 성분에 관하여 현장확인 등 기업지원이 가능함

2. Specification

• 측정볼트 : 8.25∼12.6 V or more

• 엑스레이 튜브 : Rh anode, up to 50 kV, up to 125 uA, max 2.5 W

• 검출기 : 고분해능 실리콘 유동검출기 SDD, Resolution at Mn K-alpha : FWHM, 160 eV up to 250 kcps input count rate

• 분해능 : FWHM < 160 eV at Mn K-alpha

• ICAL자동보정 (Shutter를 이용한 보정)

• 탈착 가능한 Window Mobile 운영체제의 PDA

• 유선 혹은 bluetooth통신을 이용한 유무선 원격제어

• Excel,  PDF, Word, Bluetooth 통신을 이용한 원격 프린터 가능

• 다양한 종류의 Factory calibration 제공, 자가Calibration가능

• 측정 가능한 원소 : 경원소 포함된 원소, Environmental screening, Mining원소, SixOy, TiO2 등

• 분석 가능 원소 : 기본34개 원소, 추가가능

(Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ge,As,Se,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ru,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Te,La,Ce,Nd,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Th)

• 금속 원소 뿐만아니라 산화물계, 광물계 분석 가능

• CRM (표준시편 금속용 8개, 광물 및 토양용 12개)

• 소프트웨어 : 자동 캘리브레이션 시스템, 데이터관리시스템 (Post-processing of stored measurement values and protocols), 쏘팅모드

•Accessories

- Transport case 1 set

- Instrument battery holster 1 set

- Battery pack 2 sets

- Charger 1 set

- USB Cable 1 set

- Consumable films

3. 납기일, 설치장소 및 시운전

입찰 또는 업체선정 후 계약이 완료된 시점에서 첨단하이브리드생산기술센터 (양산)의 지정된 장소에 10일 이내 (최대 3월 31일 까지) 납품, 설치(Setup 또는 Install) 완료해야 한다.

4. 검수

① 설치, 시운전, 성능시험은 공급자의 책임아래 시행되어야한다.

② 본 장비는 설치 후 한국생산기술원의 요구사항에 충족하는지 발주부서 직원의 감독하에         검수되어야한다.

③ 설치 전 본 장비에 관련된 표준 시험 조건은 발주부서에 제출되어야하며, 최종 검수          결과는 발주부서의 요구에 완벽히 만족 되어야 한다. 만약 장비의 최종 점검 결과가 주어진    조건에 만족하지 않을 경우, 본 계약은 우수한 장비 확보를 위해 공급자와의 계약이 해지 된다.

5. 보증: 장비에 대하여 계약자가 1년간 보증한다. (하자보증보험 발급)

① 보증기간은 설치 후 1년이며, 최종 성능 시험 후 장비총액의 10%, 보증기간 1년의 보증 보     험을 제출하여야 한다. 보증기간 내 한국생산기술연구원의 실수로 발생하지 않은 장비의 문     제는 무상 수리 및 무상 교환 하여야 한다.

② 만약 생산자의 실수로 인한 문제 발생 시는 보증기간 후일지라도 무상 교환과 무상 수리를     하여야한다.

6. 교육

설치 및 교육은 무상으로 제조회사 또는 대리점에서 실시한다. (교육 일정, 횟수, 방법 등은 실  사용자와 협의하에 결정한다.)

7. 공급되는 모든 부품의 가격은 원화로 제출되어야 한다.

8. 최종 낙찰자는 입찰 공고서의 3-2, 3-3호의 제출서류 검토 후 최종적으로 선정된다.

9. 대금지급: 납품 완료 후 100%지급