제품규격서

품 명 : 디지털 오실로스코프

오실로스코프

Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

4채널, 500MHz 오실로스코프

5GS/s 샘플링 속도 , 200ps 분해능

IP51의방수, 방진등급으로 먼지, 습기 등으로 부터 보호가능

독립으로 절연된 채널

5000카운트 멀티미터기능으로 전압, 저항, 도통, 다이오드측정이 가능

USB를 이용하여 손쉬운 파형 캡쳐 및 공유

Connect-and-View 트리거를 이용한 안정적인 디스플레이

스코프 레코더 기능으로 48시간 동안 파형을 레코딩

트랜드플롯 기능으로 16일까지 측정값을 레코딩

Specification(세부규격)

입력채널 및 주파수범위 : 4채널, 500 MHz

최대 샘플링 레이트 : 5 GS/s

최대 레코더 길이 (/ input)

스코프 레코더 모드: 30,000 포인트/ input

스코프 모드: 10,000 포인트/ input

입력 전압 범위 : 2 mV-100 V/div

디스플레이 : 153 mm 풀 칼라 LCD 빠른 업데이트 레이트

글리치 캡쳐 : 8 ns

트리거 : Connect-and-View™, Free Run, Single Shot, Edge, Delay, Dual Slope, Video, Video Line, Selectable pulse width, N-Cycle

듀얼 입력 트랜드플롯

스코프 측정 : 커서 - 7 , 자동측정 - 30

True-rms 멀티메터 : 5000 카운트, 전압, 전류, 저항, 도통, 다이오드, 온도

퍼시스턴스 : 아날로그 오실로스코프와 유사하게 파형을 표현하는 디지털 퍼시스턴스 기능을 제공

파형 비교 : 기준 파형을 기준으로 자동 Pass/Fail 테스트

저장 온도 : -20°C to +60°C

전기적인 안전 규격 : 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1)

Standard Accessories(표준부속품)

USB 케이블

테스트 리드 : VPS410 (빨강 1개, 파랑 1개, 회색 1개, 녹색 1개),

매뉴얼 : 1부

BC190 배터리 충전기 및 메인 아답터

SCC-290 kit(FlukeView ScopeMeter 소프트웨어 패키지, 휴대용 하드 케이스, USB 인터페이스 케이블)

리튬이온 배터리 펙 (BP291) : 2개

외부 배터리 충전기(EBC29) : 1개

기타 사항

보증기간 : 3년

MC ( Manufacturer's Certificate ) 제조사 증명서, SC ( Supplier's Certificate ) 공급자 증명서 제출

국가공인 교정을 포함 할 것.

전력분석기

Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

기본적인 유효 및 무효 전력 측정 외에 불균형 및 고조파 전력을 정량화하여 달러 또는 다른 통화로 시스템상의 실질적인 에너지 손실을 표시.

선택 사항인 DC클램프를 사용하여 전력 전자 시스템의 AC출력 및 DC 입력을 동시에 측정가능.(I5sPQ3 AC 전류클램프 옵션)

RMS 데이터를 고속 캡처하여 반사이클 및 파형을 표시함으로써 전기 시스템의 역학을 특성화 함.

설정없이 전 모드에서 감지된 각 이벤트를 100/120 사이클(50/60Hz)로 캡처가능.

200KHz 파형 데이터를 모든 상에서 최대 6KV까지 동시 캡처가능.

엄격한 국제 표준인 IEC 61000-4-30 Class-A에 따라 테스트를 수행.

특정주파수의 리플 제어 신호에 따른 간섭을 측정.

커서 및 확대/축소 도구를 사용하여 추세를 분석.

인입구에 사용 시 600V CAT IV/1000V CATIII 등급

신축성 있는 전류 프로브 4개로 비좁은 장소에서도 사용가능.

EN50160 전력 품질 기준에 따라 10개의 전력 품질 매개 변수가 한 화면에 표시가능.

사용자 정의 가능한 주기에 최대 600개 매개변수를 저장할 수 있는 메모리로 다양한 테스트 조건을 구성할 수 있음.

분석 소프트웨어 포함.

리튬 이온 배터리 팩으로 충전 1회당 7시간 작동가능.

Specification(세부규격)

전압

Vrms(ac+dc) : 1V ~ 1000V 상-중성 , 분해능 : 0.01V , 정확도 : 공칭 전압의 ± 0.1%

Vpk : 1Vpk ~ 1400Vpk , 분해능 : 1V , 정확도 공칭전압의 ± 5%

전압 파고율(CF) : 1.0 > 2.8 , 분해능 : 0.01 , 정확도 : 5%

Vrms1/2 : 1V ~ 1000V 상-중성 , 분해능 : 0.1V , 정확도 : 공칭 전압의 ± 0.2%

Vfund : 1V ~ 1000V 상-중성 , 분해능 : 0.01V , 정확도 : 공칭 전압의 ± 0.1%

전류(프로브 모델 : I430-flex 1X)

Amps(ac+dc) : 5A ~ 6000A , 분해능 : 1A , 정확도 : ± 0.5% ±  5 카운트

Apk : 8400Apk , 분해능 1Arms , 정확도 : ± 5%

A파고율(CF) : 1~10 , 분해능 : 0.01 , 정확도 : ± 5%

Amps1/2 : 5A ~ 6000A , 분해능 : 1A , 정확도 : ± 1% ±  10 카운트

Afumd : 5A ~ 6000A , 분해능 : 1A , 정확도 : ± 0.5% ±  5 카운트

HZ

공칭 50Hz : 42.500Hz ~ 57.500Hz , 분해능 : 0.001Hz , 정확도 : ± 0.01Hz

공칭 60Hz : 51.000Hz ~ 69.000Hz , 분해능 : 0.001Hz , 정확도 : ± 0.01Hz

전력(W)

와트(W) : 최대 6000MW , 분해능 : 0.1W ~ 1MW , 정확도 : ±  1% ±  10 카운트

역률(Cos j/DPF) : 0 ~ 1 , 분해능 : 0.001 , 정확도 : ± 0.1% ,공칭부하조건

에너지

kWh(kV Ah, kvarh) : 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 , 정확도 : ± 1% ±  10카운트

에너지손실 : 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 , 정확도 : ± 1% ±  10카운트

고조파

고조파 순서(n) : DC, 1~50 그룹화 : IEC 61000-4-7에 따른 고조파그룹

상호고조파 순서(n) : OFF , 1~50 그룹화 : IEC 61000-4-7에 따른 고조파 및 상호고조파 하위그룹

볼트(V)

%f , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1% ±  n x 0.1%

%r , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1% ±  n x 0.4%

절대 , 0.0 ~ 1000V , 분해능 : 0.1V , 정확도 : ± 5%

THD , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 2.5%

암페어(A)

%f , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1% ±  n x 0.1%

%r , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1% ±  n x 0.4%

절대 , 0.0 ~ 600A , 분해능 : 0.1A , 정확도 : ± 5% ± 5 카운트

THD , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 2.5%

와트(W)

%f 또는 r , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1% ±  n x 2%

절대 , 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 ,분해능 : - ,

정확도 : ± 5% ± n x 2%  ± 10카운트

THD , 0.0% ~ 100% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 5%

위상각 : -360° ~ +0° , 분해능 : 1° , 정확도 : ±  n x 1°

플리커

Plt, Pst, Pst(1분) Pinst : 0.00 ~ 20.00 , 분해능 : 0.01 , 정확도 : ± 5%

불균형

볼트 : 0.0% ~ 20.0% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 0.1%

암페어 : 0.0% ~ 20.0% , 분해능 : 0.1% , 정확도 : ± 1%

전원 신호

임계치 : 임계값 , 한계값 및 신호 지속 시간은 2개의 신호 주파수에 대해 프로그래밍 가능

신호주파수 : 60Hz ~ 3000Hz , 분해능 : 0.1Hz

상대 V% : 0% ~ 100% , 분해능 : 0.10% , 정확도 : ± 0.4%

절대 V3s (3초 평균) : 0.0V ~ 1000V , 분해능 0.1V , 정확도 : 공칭 전압의 ± 5%

Standard Accessories(표준부속품)

전력 옵션 : BC430 전원 어댑터, BP290(기본 용량 리튬 이온 배터리) 28Wh(7시간 이상)

리드 : TL430 테스트 리드 및 앨리게이터 클립 세트

색상 부호화 : WC100 색상 부호 클립 및 지역별 스티커

신축성 있는 전류 프로브 : i430flex-TF, 61cm(24인치)길이 , 클램프4개

메모리 , 소프트웨어 및 PC 연결 : 8GB SD카드 , PowerLog CD, USB 케이블 A-Bal니

휴대 케이스 : C1740 소프트 케이스

i5sPQ3 ( 5A AC 전류 클램프 3개입)

기타 사항

보증기간 : 3년

MC ( Manufacturer's Certificate ) 제조사 증명서, SC ( Supplier's Certificate ) 공급자 증명서 제출

국가공인 교정을 포함 할 것.

절연 테스터

Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

디지털 절연 테스터와 완전한 기능을 갖춘 실제 RMS 디지털 멀티미터를 컴팩트한 하나의

휴대용 장치에 통합하여 문제 해결과 예방적 유지보수를 위한 다기능성을 극대화한

장비입니다.

Specification(세부규격)

전압 DC 최대 전압:  1000 V, 정확도:  : ±(0.09%+2), 최대 분해능:  0.001V

전압 AC 최대 전압:  1000 V, 정확도: ±(2%+3), AC 대역폭:  1587: 5kHz* (*로우 패스 필터 사용, 3db @800Hz), 최대 분해능:  0.1 mV

전류 DC 최대 암페어:  400mA, 암페어 정확도: ±(0.2%+2), 최대 분해능:  0.01 mA

전류 AC 최대 암페어:  400mA, 암페어 정확도: ±(1.5%+2) /1kHz 대역폭, 최대 분해능:  0.01 mA

저항 최대 저항:  50 MΩ, 정확도: ±(0.9%+2), 최대 분해능:  0.1Ω

정전 용량최대 정전 용량:  9,999µF, 정확도:  ±(1.2%+2), 최대 분해능:  1nF

주파수 최대 주파수:  100 kHz, 정확도:  ±(0.1%+1), 최대 분해능:  0.01Hz

온도 측정   -40.0°C~537°C

다이오드 테스트(1587에만 해당) 범위:  6 V, 분해능:  1 mV, 정확도:  ±(2% + 1)

절연테스트

최소 테스트 전류 @1kΩ/V:   1mA

테스트 전압: 50, 100, 250, 500, 1000V

테스트 전압당 최대 저항: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V

2GΩ

테스트 전압당 최대 분해능

50V:  0.01 MΩ, 100V:  0.01 MΩ , 250V:  0.1 MΩ ,

500V:  0.1 MΩ , 1000V:  0.1 MΩ

테스트 전압당 정확도

50V:  ±(3% + 5) , 100V:  ±(3% + 5) , 250V:  ±(1.5% + 5)

500V:  ±(1.5% + 5) 600MΩ까지 ±(1.5% + 5), 600MΩ 초과 시 ±(10% + 3)

Standard Accessories(표준부속품)

원격 프로브 : 1개

테스트 리드 : 1조

앨리게이터 클립 : 1조

K형 열전대 : 1개

하드 케이스 : 1개

AA 알카라인 배터리 : 4개

빠른 참조 안내서 및 설명서가 포함된 CD-ROM : 각각 1개

기타 사항

보증기간 : 3년

MC ( Manufacturer's Certificate ) 제조사 증명서, SC ( Supplier's Certificate ) 공급자 증명서 제출

국가공인 교정을 포함 할 것.

클램프 미터

Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

iFlex 플렉시블 전류 프로브는 측정 범위를 2500A ac로 확장

CAT IV 600V, CAT III 1000V

비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류

변동을 자동으로 캡처하는 최소, 최대, 평균 및 돌입 기록

통합된 저역 통과 필터와 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능

노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술

손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음

크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음

Specification(세부규격)

AC 전류 측정 : 999.9 A , 분해능 0.1A, 정확도 2% ± 5자리(10-100Hz)/ 2.5% ± 5자리(100-500Hz)

iFlex를 통해 ac 전류 측정 : 2500 A, 분해능 0.1A(≤ 999.9A), 정확도 3% ±5자리(5 – 500Hz)

AC 전압 측정 : 1000.0 V, 분해능 0.1 V (≤ 600.0 V) [BR] 1 V (V ≤ 1000), 정확도 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz)

연속성 측정 : ≤30Ω

dc 전류측정 : 999.9 A, 분해능 0.1A, 정확도 2%±5자리

DC 전압 측정  : 1000.0 V , 분해능 0.1 V (≤ 600.0 V) [BR] 1 V (V ≤ 1000) 정확도 1% ±5자리

저항 측정 : 60kΩ

주파수 측정 : 범위 5.0 - 500.0Hz, 분해능 0.1Hz, 정확도 0.5% ± 5자리

돌입 측정 : 100mS

어두운 장소에서 작업 : 백라이트

비선형 부하 측정 : True-RMS

정전 용량 : 범위 1000μF , 분해능 0.1μF(≤ 100μF) , 1μF(≤ 1000μF)

Standard Accessories(표준부속품)

18인치 iFlex™ 플렉시블 전류 프로브

코팅된 지침 카드

안전 정보 시트

휴대용 소프트 케이스

TL75 테스트 리드

AA 알카라인 배터리 2개

기타 사항

보증기간 : 3년

MC ( Manufacturer's Certificate ) 제조사 증명서, SC ( Supplier's Certificate ) 공급자 증명서 제출

국가공인 교정을 포함 할 것.

진동계

Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

혁신적인 센서 설계를 통해 장치 각도 또는 접촉 압력으로 인해 발생하는 측정 진동 최소화

저주파수 및 고주파수 범위에서 모두 일정한 데이터 품질 제공

4개 수준의 눈금을 통해 전반적인 진동 및 베어링 상태에 대한 문제 심각도 표시

USB를 통해 데이터 내보내기 가능

내장형 탬플릿을 사용하여 Microsoft® Excel에서 트렌딩

다양한 기계에 대한 가속, 속도 및 변위 측정 단위의 전반적인 진동 측정(10Hz~1,000Hz)

직접 센서 팁 측정(4,000Hz~20,000Hz)을 사용하여 안정적인 베어링 평가 기능을 제공하는 Crest Factor+

측정하려면 적용해야 하는 압력을 보여 주는 컬러 조명 시스템(녹색, 빨강) 및 화면 설명

적외선 온도 센서를 통한 온도 측정으로 진단 기능 개선

온보드 메모리에 최대 3,500개의 측정치 저장 가능

직접 베어링 톤을 청취할 수 있는 오디오 출력

도달하기 어려운 위치에 대한 측정을 지원하는 외부 가속도계

어두운 곳에서도 측정 위치를 확인할 수 있는 플래시

손쉽게 탐색 및 확인할 수 있는 고해상도 대형 화면

Specification(세부규격)

진동계

저주파수 범위(전체 측정) :  10Hz~1,000Hz

고주파수 범위(CF+ 측정) : 4,000Hz~20,000Hz

심각도 단계 : 양호, 만족, 불만족, 허용 불가

진동 한계 : 50g peak(100g peak-peak)

A/D 변환기 : 16비트

신호 대 잡음비 : 80dB

샘플링 속도

저주파수  : 20,000Hz

고주파수  : 80,000Hz

실시간 클록 백업 : 코인 배터리

센서

감도 : 100mV/g ± 10%

측정 범위 : 0.01g~50g

저주파수 범위(전체 측정) : 10Hz~1,000Hz

고주파수 범위 : 4,000Hz~20,000Hz

분해능 : 0.01g

정확도 : 100Hz ± 측정값의 5%

진폭 단위

가속 : g, m/sec²

속도 : in/sec, mm/sec

변위 : mils, mm

적외선 온도계(온도 측정)

범위 : -20°C~200°C(-4°F~392°F)

정확도 : ±2°C(4°F)

초점 거리 : 고정, ~3.8cm(1.5″)

외부 센서(외부 센서는 Fluke에서 지원하나 제공하지는 않음)

주파수 범위 : 10Hz~1,000Hz

바이어스 전압(전원 공급) : 20V dc~22V dc

바이어스 전류(전원 공급) : 최대 5mA

펌웨어

외부 인터페이스 : USB 2.0(전속력) 통신

데이터 용량 : 내부 플래시 메모리에 데이터베이스 탑재

업그레이드 : USB 사용

메모리 : 최대 측정치 3,500개

방사열

정전 방전: 파열  : 표준 EN 61000-4 -2

전자기적 간섭 : 표준 EN 61000-4 -3

RE : 표준 CISPR 11, Class A

환경

작동 온도 : -20°C~50°C(-4°F~122°F)

보관 온도 : -30°C~80°C(-22°F~176°F)

작동 습도 : 10%~95% RH (비응축)

작동/보관 고도 : 최고 해발 3,048m(10,000ft)

IP 등급 : IP54

진동 한계 : 500g peak

낙하 시험 : 1m

일반 사양

배터리 유형 : AA(2) 리튬 이온 이황화물

배터리 수명 : 250회 측정

크기(길이 x 너비 x 높이) : 24.1cm x 7.1cm x 5.8cm

중량 : 0.40kg(0.89lb)

커넥터 : USB 미니-B 7핀, 스테레오 오디오 출력 잭(3.5mm 오디오 플러그), 외부 센서 잭(SMB 커넥터)

Standard Accessories(표준부속품)

USB 케이블 : 1개

보관 케이스 : 1개

벨트 홀스터 : 1개

빠른 참조 안내서 : 1부

CD-ROM(MS Excel 템플릿 및 설명서 포함) : 1copy

AA 배터리: 2개

기타 사항

보증기간 : 1년

MC ( Manufacturer's Certificate ) 제조사 증명서, SC ( Supplier's Certificate ) 공급자 증명서 제출

국가공인 교정을 포함 할 것.