사  양  서

품명: laser path 결정용 scanning sensor

[기록된 모든 사양을 만족시켜야 함]

○ 센서헤드

설치모드			확산 반사
기준거리			200mm
측정 범위	Z축(높이)		±48mm (F.S.96mm)
	X축(폭)	NEAR 측	51mm
		기준거리	62mm
		FAR 측	73mm
광원			블루 반도체 레이저
	파장		405nm(가시광)
	레이저클래스(IEC60825-1,FDA(CDRH)Part1040.10*1)		2등급 레이저 제품
	출력		4.8mW
스폿 형상(기준 거리)			약 90mm × 85 μm
반복정도*2	Z축(높이)*3		1μm
	X축(폭)*4		20μm
직선성	Z축(높이)*5		±0.1% of F.S.
프로파일 데이터간격	X축(폭)		100μm
샘플링주기(트리거간격)*6			최고속도16μs(고속모드) 최고속도32μs(고기능모드)
온도특성			0.01%ofF.S./℃
내환경성	보호구조*7		IP67(IEC60529)
	사용주위조도*8		백열 램프: 10000lix 이하
	사용 주위 온도		0~+45℃
	사용 주위 습도		20~85%Rh (결로되지 않을것)
	내진동		10~57Hz 복진폭 1.5mm X,Y,Z 각 방향 3 시간
	내충격		15G/6msec
재질			알루미늄
중량			600g 이내
크기			150 X 50 X80 이내

*1 FDA(CDRH) Laser Notice No.50에 따라 IEC60825-1의 기준에서 클래스 분류 *2 기준 거리에서 평균 횟수 4096회 측정한 경우의 값 *3 측정 대상 물체는 당사 표준 대상 물체. 높이 모드에서 초기 설정 에어리어의 평균 높이를 측정한 경우의 값. 그 외에는 초기 설정 *4 측정 대상 물체는 핀 게이지. 위치 모드에서 핀 게이지 R면과 에지 레벨과의 교점 위치를 측정한 경우의 값. 그 외에는 초기 설정. *5 측정 대상 물체는 당사 표준 대상 물체. 스무딩 64회. 에버리징 8회로 측정한 경우의 프로파일 데이터. 그 외에는 초기 설정. * 6 고속 모드인 경우는 측정 범위가 최소, 비닝 ON, 촬상 모드가 표준일 때. 그 외에는 초기 설정. * 7 헤드 케이블 또는 연장 케이블을 접속한 경우의 값. * 8 백지 측정 시, 백지에 빛이 닿았을 때 센서 헤드 수광면에서의 조도. * 9 헤드는 금속 플레이트에 설치

○  컨트롤러

헤드 접속 대수		MAX 2대
표시	최소 표시 단위	0.1μm,0.0000mm2,0.01°
	최대 표시 단위	±99999.9mm,±999999mm2
입력 단자대	레이저 리모트 인터록 입력	무전압 입력
	엔코더 입력	NPN 오픈 컬렉터 출력, 전압 출력(5V/12V/24V), 라인 드라이버 출력에 모두 대응
	트리거 입력	무전압 입력
	타이밍 1,2 입력
	오토 제로 1,2 입력
	리셋 1,2 입력
	측정 시작/ 정지 입력
	스토리지 시작/ 정지 입력
	메모리 클리어 입력
	레이저 OFF 입력
	프로그램 전환 입력	무전압입력×4입력
출력 단자대	아날로그 전압 출력	± 10V × 2 출력, 출력 인피던스 100Ω
	OUT 판정 출력	NPN오픈컬렉터출력×12출력 (16OUT×3단계판정결과를자유롭게할당가능)
	스트로브 출력	NPN 오픈 컬렉터 출력
	트리거 무효 출력
	메모리 FULL 출력
	레디 출력
	에러 출력	NPN 오픈 컬렉터 출력(N.C.)
Ethernet인터페이스		1000BASE-T/100BASE-TX
USB 인터페이스		USB 2.0 HI-SPEED 대응 (USB 1.1 Full-SPEED 호환)
RS232C 인터페이스		측정데이터출력및제어입출력 (보레이트115200bps까지선택가능)
정격	전원 전압	24 VDC ×10% 리플(P-P) 포함
	최대 소비 전류	헤드 1대 접속 시 1.3A 이하/ 헤드 2대 접속 시 1.9A 이하
내환경성	사용 주위 온도	0~+50℃
	사용 주위 습도	20~85% RH(결로되지 않을 것)
중량		약 1500g

○ 헤드 접속 케이블

헤드 및 컨트롤러 사양과의 동작 호완성 확보

길이 10 m 이상

○ 파워서프라이

24 VDC 정전압

○ 설정 소프트웨어

* 다음 항목에 대한 측정이 가능할 것

중심 위치, 각도, 높이, 거리, 단차, 폭, 바닥 높이, 위치, 단면적 등

* 간단한 2차원 및 3차원 계측이 가능할 것

* 대용량의 데이터 처리 및 판독이 가능할 것

* 멀티 프로세스 화면을 지원할 것

○ 이더넷 케이블

컨트롤러 이더넷 인터페이스 호완