제품규격서

품 명 : 디지털데이터 레코더

[제품사양]

□ 내역

본체 사양

Display 장치 : 12.1 Inch TFT touch color LCD

측정채널 수 : 16CH 앰프 장착이 가능

저장장치 : 40GB 내장 하드디스크, USB포트를 통한 외장 저장장치 연결 가능.

인터페이스 : LAN포트, USB포트, RS-232C

측정모드

Pen Recoder 모드 : 감열지 초당 100mm 출력 가능.

HD Recoder 모드 : 샘플링 속도 최대 1㎲(w/1CH), 5㎲(w/8CH), 10㎲(w/16CH)가능.

Memory Recorder 모드 : 샘플링 속도 최대 1㎲

Multi Recorder 모드 : Pen, HD, Memory 모드를 동시에 측정 및 저장, 출력

X-Y Recorder 모드 : x축 1CH/ Y축 3CH 설정 가능. 최대 샘플링 1ms 가능

트리거 모드

OR, AND, WINDOW, 외부트리거, 매뉴얼 트리거 지원.

트리거 출력 가능(0V~5V)

Pre-Trigger 기능, 트리거 필터 지원

리플레이 모드

X-T 또는 X-Y로 디스플레이 가능.

100배 확대 및 10,000배 축소 가능.

탐색기능 : 커서, 시간, 최대/최소/트리거, 주소값에 의한 탐색 가능.

Thumnail Bar에 의한 빠른 탐색 기능 지원.

자동 기능 : AUTO키에 의해 샘플링 속도 및 측정범위 자동 설정.

EXCEL과 호환이 가능한 CSV 파일로 데이터 파일 변경.

설정 저장 기능 : 레코더의 모든 설정 저장 가능(내장 4개, 외장으로 저장도 가능)

동장 환경 : 5℃~40℃, 습도 35~80%RH

무게 : 8Kg 이하

크기 : 369.5mm x 164.5mm x 301mm 이하

앰프사양

DC Voltage 앰프 10CH

앰프는 본체에 내장되어 휴대가 용이하여야 한다.

측정범위 : DC ±0.1V ~ 500V FS 이상

정밀도 : ±0.3% FS 이하

선형성 : ±0.1% FS 이하

A/D 변환 : 16 Bit 이상

Lowpass Filter 지원

Isolated BNC to 악어 클립 케이블 2M 채널당 지원

무게 : 230g

DC Strain 앰프 6CH

앰프는 본체에 내장되어 휴대가 용이하여야 한다.

Bridge Power Supply : 2V, 5V

Gauge Factor : 2.0

측정 범위 : 800 ~ 50kμε FS 이상

정밀도 : ±0.3% FS 이하

선형성 : ±0.1% FS 이하

A/D 변환 : 16 Bit 이상

Lowpass Filter 지원

Isolated NDIS Connector 채널당 지원

무게 : 240g

분석 프로그램

본체와 LAN통신을 통하여 PC와 연결되어 제어 및 신호 저장이 가능하여야 한다.

본체에 저장된 DATA를 전송받아 분석이 가능하여야 한다.

신호의 확대 및 축소, Range의 변경이 모두 가능하여야 한다.

저장된 DATA를 Excel로 변환이 되어야 한다.

화면의 DATA 구성, Digital 표시, Y-T, X-Y로 사용자가 원하는데로 변경이 가능하여야 한다.

제체 리포팅 프로그램을 통하여 출력이 용이하여야 한다.

구성

Data Acquisition System 본체   1set

DC Voltage 앰프               10CH

DC Strain 앰프                 6CH

감열지                           5ea

Touch Panel 보호 Sheet        1ea

분석 및 제어 프로그램             1set

영문/한글 매뉴얼                  각 1부

특기 사항

납기: 계약 후 1개월 이내

보증 기간 : 장비 검수 후 1 년

사용설명서: 영문 1부, 한글 1부

장비 설치 및 검사 : 장비의 설치는 제작회사의 숙련된 엔지니어가 직접 방문하여 설치하고 검사하며 설치 및 검수에 필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다.

교육: 장비 사용 교육은 장비가 설치된 장소에서 제작회시의 숙련된 엔지니어에 의해 진행 된다.

A/S: 제작회사의 숙련된 서비스 엔지니어로 구성된 별도의 고객 지원팀을 운영한다.